ПОЛИТИКА ILAC В ОТНОШЕНИИ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ КАЛИБРОВКАХ

ILAC-P14:01/2013

ILAC – Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий

ILAC - это международная организация по аккредитации лабораторий и инспекционных органов, участниками которой являются органы по аккредитации и иные заинтересованные организации разных стран мира.

ILAC предоставляет инфраструктуру, которая посредством аккредитации поддерживает на международном уровне демонстрацию компетентности и эквивалентности испытательных (включая медицинские) и калибровочных лабораторий, инспекционных органов, а также других органов, обеспечивающих обслуживание или поддержку лабораторий и инспекционных органов. Аккредитация лабораторий и инспекционных органов способствует осуществлению различных видов деятельности, как во внутри-, так и в межгосударственной практике, включая торговлю, охрану здоровья, безопасность, и защиту окружающей среды в интересах общественного блага. Ее основной целью является обеспечение доверия к компетентности органов, поддерживающих эту деятельность.

Соглашение ILAC - это международная многосторонняя договоренность о взаимном признании органов по аккредитации. Органы по аккредитации, принимающие в нем участие, договорились о содействии признанию эквивалентности протоколов калибровки, испытаний и инспекционного контроля, выдаваемых аккредитованными учреждениями. Перед тем как стать участником Соглашения ILAC, каждый орган по аккредитации подвергается взаимной оценке в соответствии с правилами и процедурами ILAC.

ILAC высоко оценивает важную дополнительную и вспомогательную деятельность своих региональных органов-членов организации по претворению в жизнь его подходов, целей, задач и соответствующих стратегий. Региональные органы – члены организации, реализуя собственные многосторонние соглашения о взаимном признании, обеспечивают наличие всех необходимых ресурсов для проведения взаимной оценки, а также значительную часть технической информации, включаемой в документы ILAC.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5

ЦЕЛЬ	5

АВТОРСКИЕ ПРАВА	5

ПРОЦЕДУРА	6

1.	Введение	6

2.	Область применения	6

3.	Термины и определения	7

4.	Политика ILAC по оценке неопределенности измерений	7

5.	Политика ILAC в отношении области аккредитации калибровочных
       лабораторий	8

6.	Политика ILAC в отношении представления неопределенности
       измерений в сертификатах калибровки	10

7.	Библиография	12

8.	Примеры руководящих документов	12

Приложение – Информационное	14

## ПРЕДИСЛОВИЕ

С целью усиления гармонизации в вопросах представления неопределенности измерений в сертификатах калибровки и областях аккредитации калибровочных лабораторий, Международная Организация по аккредитации лабораторий (ILAC) на 3-ей Генеральной Ассамблее в Рио-де-Жанейро в 1999 году приняла резолюцию о том, что ILAC будет разрабатывать критерии для определения неопределенности измерений (см. ниже)*. С тех пор члены ILAC внедрили документы по неопределенности измерений, основанные на «Руководстве по выражению неопределенности измерений» (GUM). ILAC и BIPM подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) и опубликовали Совместные декларации, направленные на сотрудничество по различным вопросам. В последние годы ILAC и BIPM договорились гармонизировать терминологию, а именно термин «Best Measurement Capability (BMC)» («Наилучшие измерительные возможности»), используемый для определения областей аккредитации калибровочных лабораторий, с термином «Calibration and Measurement Capability (CMC») («Калибровочные и измерительные возможности»), содержащегося в CIPM MRA (Приложение С).

Этот документ, касающийся политики, рассматривает вопросы, касающиеся оценки неопределенности измерений и ее представления в сертификатах калибровки, выдаваемых аккредитованными лабораториям, а также вопросы оценивания СМС при их представлении в областях аккредитации в соответствии с принципами, согласованными между ILAC и BIPM (см. Приложение).

*3.7.6 Подписанты Соглашения ILAC должны обеспечить наличие и применение критериев для определения неопределенности измерений при калибровках в срок до июня 2000 года. Подписанты должны демонстрировать, что такие документы являются эквивалентными руководству GUM. Документ EAL-R2 «Выражение неопределенности измерений при калибровках» [1] какое-то время будет использоваться в качестве ориентира для оценки таких документов, до тех пор пока не будет разработан соответствующий документ ILAC.

## ЦЕЛЬ

Эта политика устанавливает требования и руководящие указания для оценки и представления неопределенности при калибровках и измерениях, которые будут применять органы по аккредитации и аккредитованные ими лаборатории, а также производители стандартных образцов, которые выполняют калибровку и измерения, с целью обеспечения согласованного понимания GUM и совместного использования СМС органами - членами ILAС для укрепления доверия к Соглашению ILAC.

Этот документ вступает в силу с момента его публикации.

## АВТОРСКИЕ ПРАВА

Эта процедура была подготовлена Комитетом по Аккредитации (AIC) ILAC и одобрена членами ILAC.

Уточняющая поправка к пункту 6.1 была предложена AIC ILAC и одобрена членами ILAC в январе 2013 года.

## ПРОЦЕДУРА

### Введение

ISO/IEC 17025 требует от калибровочных и испытательных лабораторий иметь и применять процедуры для оценки неопределенности измерений.

ISO 15195 [2] и ISO Guide 34 [3] содержат похожие требования для референтных лабораторий и производителей стандартных образцов.

Специальные указания по оцениванию неопределенности можно найти в «Руководстве по выражению неопределённости измерений» (GUM), впервые опубликованном в 1993 году от имени следующих организаций: BIMP, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP и OIML [4], [8]. GUM устанавливает основные правила для оценивания и выражения неопределенности в измерениях, которыми необходимо руководствоваться в большинстве областей физических измерений. GUM описывает четкий и согласованный способ оценивания и представления неопределенности измерений и предлагает несколько вариантов для оценки и представления неопределенности измерений. Аналогично, ISO Guide 35 [5] предлагает специальные руководящие указания по определению вкладов в неопределенность, возникающих при использовании стандартных образцов, включая нестабильность, неоднородность, и размер выборки, при этом рассматривается несколько вариантов. Это может привести к различным интерпретациям, полученным на основании GUM и ISO Guide 35, и поэтому калибровочные/референтные лаборатории и производители стандартных образцов, аккредитованные органами-членами ILAC, могут указывать неопределенность измерений несогласованными способами. По этой причине многие органы по аккредитации, а также региональные объединения, опубликовали документы, содержащие обязательные критерии, и руководящие документы по неопределенности измерений, в соответствии с GUM и ISO Guide 35, чтобы помочь лабораториям внедрить критерии и руководства. Некоторые примеры руководящих документов приведены в разделе 8 настоящей Политики.

### Область применения

Этот документ устанавливает политику ILAC в отношении требований к оцениванию неопределенности измерений при калибровках и измерениях, оцениванию калибровочных и измерительных возможностей (СМС) и к представлению неопределенности в сертификатах калибровки и измерений.

Этот документ может использоваться калибровочными лабораториями, референтными лабораториями, выполняющими измерения для лабораторной медицины, производителями сертифицированных стандартных образцов, которые предоставляют услуги по выполнению калибровок и измерений в рамках своей аккредитации в соответствии с соглашением ILAC MRA.

Соответствующие разделы Политики могут также использоваться испытательными лабораториями, которые выполняют калибровки для своих нужд.

### Термины и определения

Для целей настоящего документа, используются соответствующие термины и определения, приведенные в «Международном словаре по метрологии – Основные и общие понятия и соответствующие термины» (VIM) [6], [9] а также следующие:

  - Калибровочная лаборатория

В этой политике, «калибровочная лаборатория» означает лабораторию, которая предоставляет услуги по калибровке и измерениям.

  - Калибровочные и измерительные возможности

В контексте CIPM MRA и Соглашения ILAC, а также в соответствии с Общим Заявлением CIPM-ILAC, согласовано следующее определение:

СМС – это калибровочные и измерительные возможности, являющиеся доступными для потребителей при нормальных условиях:

a) как описано в области аккредитации лаборатории, выданной органом, подписавшим соглашение ILAC;

b) как опубликовано в базе данных по ключевым сличениям BIPM (KCDB) в соответствии с соглашением CIPM MRA.

Для более глубокого понимания термина СМС следует обратиться к Приложению.

### Политика ILAC по оценке неопределенности измерений

  - Органы по аккредитации, которые являются полноправными членами Соглашения о взаимном признании ILAC (ILAC MRA) или претендентами на его подписание должны требовать от своих аккредитованных калибровочных лабораторий оценивать неопределенность измерений для всех калибровок и измерений, включенных в область аккредитации.

  - Калибровочные лаборатории, аккредитованные органами по аккредитации, должны оценивать неопределенности измерений в соответствии с «Руководством по выражению неопределённости измерений» (GUM), а также Дополнениями к нему и/или в соответствии с ISO Guide 35. Чтобы быть уверенными в том, что аккредитованные калибровочные лаборатории оценивают неопределенность измерений в соответствии с GUM и/или ISO Guide 35, органы по аккредитации могут использовать документы, опубликованные другими организациями или опубликованные ими самими и содержащими практическое руководство и обязательные требования. Эти обязательные требования должны быть разработаны в соответствии с документами, на которые выше по тексту были приведены ссылки.

### 5.	Политика ILAC в отношении области аккредитации калибровочных лабораторий

5.1	Область аккредитации аккредитованной калибровочной лаборатории должна включать калибровочные и измерительные возможности (СМС), которые могут быть определены с помощью следующих понятий:

- измеряемая величина или стандартный образец;

- метод/методика калибровки/измерений и/или тип средства измерений/материала, измеряемого или подлежащего калибровке;

- диапазон измерений и дополнительные параметры при необходимости, например частота приложенного напряжения;

- неопределенность измерений.

5.2	Не должно быть никакой двусмысленности при выражении СМС, представленных в области аккредитации и, следовательно, в отношении наименьшей неопределенности измерений, которую, как ожидается, может достичь лаборатория при выполнении калибровки или измерения. Особое внимание нужно уделить случаю, когда измеряемая величина представлена в виде диапазона значений. В этом случае неопределенность, как правило, выражается одним или более следующими способами:

- Единичное значение, которое относится ко всему диапазону измерений;

- Диапазон. В этом случае калибровочная лаборатория должна разработать соответствующий способ выполнения интерполирования с целью получения неопределенности промежуточных значений.

- Функция в явном виде, определяющая зависимость значений неопределенности от измеряемой величины или параметра;

- Матрица, в которой значения неопределенности зависят от значений измеряемой величины или дополнительных параметров.

- В графической форме, обеспечивающей соответствующее разрешение по каждой из осей для получения как минимум двух значащих знаков для неопределенности.

При указании неопределенности не допускаются открытые интервалы (например, «U < x»).

5.3	Неопределенность, охваченная СМС, должна быть выражена в виде расширенной неопределенности, имеющей определенную вероятность охвата, равную приблизительно 95 %. Неопределенность всегда выражается с помощью таких же единиц, как и измеряемая величина, или в относительной по отношению к измеряемой величине форме, например, в процентах. Как правило, использование относительных единиц требует необходимого пояснения.

5.4	Калибровочные лаборатории должны представить доказательство того, что они предоставляют услуги по калибровке для своих клиентов в соответствии с п. 5.1 b), так что неопределенности измерений оказываются равными тем, которые охвачены СМС. При формулировании СМС лаборатории должны уделять внимание характеристикам «наилучшего существующего средства измерений», которое имеется для определенной категории калибровок.

При необходимости, в составляющие неопределенности, представленной в СМС, следует включить приемлемое количество вкладов в неопределенность, обусловленных повторяемостью, а также воспроизводимостью. С другой стороны, в составляющие неопределенности, представленной в СМС, не следует включать значительных по величине вкладов, связанных с физическими эффектами, которые могут быть приписаны несовершенствам даже самого лучшего существующего средства измерений, подвергаемого калибровке или используемого для измерений.

Признано, что для некоторых калибровок «наилучшее существующее средство измерений» не существует и/или вклады в неопределенность, связанные со средством измерений, значительно влияют на неопределенность. Если такие вклады в неопределенность, связанные со средством измерений, могут быть отделены от других вкладов, то вклады от средства измерений могут быть исключены из указываемых в СМС неопределенностей. Однако, для такого случая, область аккредитации должна четко идентифицировать, какие вклады в неопределенность, связанные со средством измерений, не включаются.

Примечание: Термин «наилучшее существующее средство измерений» следует понимать как средство измерений, которое подлежит калибровке и которое на коммерческой основе или другим способом может быть доступно потребителю, даже если оно имеет специфические характеристики (стабильность) или имеет длинную историю калибровки.

5.5	Если лаборатории оказывают услуги по предоставлению опорного (референтного) значения, неопределенность, представленная в СМС, должна, как правило, включать факторы, связанные с методикой измерений и возникающие при ее непосредственном применении по отношению к образцу, т. е. должны рассматриваться типичные матричные эффекты, интерференции (влияние примесей) и т. п.. Неопределенность, представленная в СМС, как правило, не включает вклады, возникающие из-за нестабильности или неоднородности материала. СМС должны быть основаны на анализе присущих методу характеристик в отношении типичных стабильных и однородных образцов.

Примечание: Неопределенность, представленная в СМС, для измерения опорного (референтного) значения не является идентичной неопределенности, связанной со стандартным образцом и предоставляемой производителем стандартных образцов. Расширенная неопределенность сертифицированного стандартного образца будет, как правило, больше, чем неопределенность, представленная в СМС, для референтных измерений, выполняемых на стандартном образце.

### 6.	Политика ILAC в отношении представления неопределенности
            измерений в сертификатах калибровки

6.1	ISO/IEC 17025 требует от калибровочных лабораторий представлять в сертификатах калибровки неопределенность измерений и/или утверждение о соответствии установленным метрологическим требованиям или некоторым положениям из них.

Аккредитованные калибровочные лаборатории должны представлять значение измеряемой величины и неопределенность измерений в соответствии с требованиями пп. 6.2 – 6.5 данного раздела.

В виде исключения, если было установлено во время анализа контракта, что требуется только утверждение о соответствии техническим требованиям, то значение измеряемой величины и неопределенность измерений могут не указываться в сертификате калибровки. При этом следует руководствоваться следующими положениями:

- сертификат калибровки не предназначен для использования с целью обеспечения дальнейшего распространения метрологической прослеживаемости (т. е. для калибровки других приборов);

- как определено в ISO/IEC 17025:2005 п. 5.10.4.2 лаборатория должна определять неопределенность и принимать эту неопределенность во внимание при выдаче заключения о соответствии; и

- Лаборатория должна оставить документальное подтверждение измеренного значения величины и неопределенности измерений, как определено в ISO/IEC 17025:2005 п. 5.10.4.2 и 4.13, и по требованию должна предоставить такое подтверждение.

6.2	Обычно, результат измерений включает измеренное значение величины y и связанную с ним расширенную неопределенность U. В сертификатах калибровки результат измерения должен быть представлен в виде y ± U вместе с единицами измерений для y и U. Можно использовать табличное представление результата измерения, при необходимости также может быть приведена относительная расширенная неопределенность . В сертификате калибровке должны указываться коэффициент охвата и вероятность охвата. Для них следует добавлять поясняющее примечание со следующим содержанием:

«Указанная расширенная неопределенность измерений установлена как стандартная неопределенность измерений, умноженная на коэффициент охвата k, который соответствует вероятности охвата примерно 95 %.»

Примечание: Для несимметричных неопределенностей может потребоваться представление в форме отличной от y ± U. Это касается также случаев, когда неопределенность определяется с помощью метода моделирования Монте-Карло (трансформирования распределений) или в логарифмических единицах.

6.3	Числовое значение расширенной неопределенности должно приводиться как минимум с двумя значащими цифрами. При этом следует применять следующие положения:

а) Числовое значение результата измерения при его окончательном представлении следует округлять до как минимум двух значащих цифр в значении расширенной неопределенности, связанной с результатом измерения.

b) При округлении следует пользоваться обычными правилами округления чисел, содержащимися в рекомендациях по округлению, а именно в GUM, раздел 7.

Примечание: Более детальная информация по округлению содержится в ISO 80000-1:2009 [7].

6.4	Вклады в неопределенность, приведенную в сертификате калибровки, должны включать соответствующие кратковременные вклады, возникающие в процессе калибровки и вклады, которые могут быть с достаточным основанием приписаны средству измерений потребителя. При необходимости неопределенность должна охватывать такие же вклады в неопределенность, которые были включены в составляющие неопределенности, представленной в для СМС, за исключением того, что составляющие неопределенности, оцененные для наилучшего существующего средства измерений, должны быть заменены на составляющие, связанные со средством измерений потребителя. Поэтому указываемые в сертификатах неопределенности, как правило, оказываются больше чем неопределенность, представленная в СМС. Случайные вклады, которые не могут быть известны лаборатории, такие как неопределенности, возникающие из-за транспортировки, как правило, не включаются в указываемую неопределенность. Если, однако, лаборатория предполагает, что такие вклады будут иметь значительное влияние на неопределенности, приписываемые лабораторией, пользователь должен быть уведомлен об этом в соответствии с основными разделами ISO/IEC 17025, касающимися тендеров и анализа договоров.

6.5	В соответствии с определением СМС, аккредитованные калибровочные лаборатории не должны указывать неопределенность измерений, меньшую, чем неопределенность, представленную в СМС, на которые аккредитована лаборатория.

### 7.	Библиография

[1] ЕА 4/02:1999, Выражение неопределенности измерений при калибровке (включая Дополнение 1 к ЕА 4/02) (ранее EAL-R2)

[2] ISO 15195:2003, Лабораторная медицина – Требования к референтным лабораториям

[3] Руководство ISO 34: 2009, Основные требования к компетентности изготовителей стандартных образцов

[4] Руководство ISO/IEC 98-3: 2008 – Неопределенность измерений – 
Часть 3, Руководство по выражению неопределенности измерений (GUM:1995)/

[5] Руководство ISO 35: 2006, Сертификация стандартных образцов – Общие и статистические принципы.

[6] Руководство ISO/IEC 99: 2007, Международный словарь по метрологии – Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM).

[7] ISO 80000-1: 2009, Величины и единицы – Часть 1: Общие положения

[8] JCGM 100:2008 GUM 1995 c минимальными изменениями, Оценивание данных измерений – Руководство по выражению неопределенности измерений (доступно на сайте www.BIPM.org)

[9] JCGM 200:2008 Международный словарь по метрологии – Основные и общие понятия и соответствующие термины (доступен на сайте www.BIPM.org).

[10] ISO/IEC 17025: 2005, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

### 8.	Примеры руководящих документов

- UKAS M3003, 2 редакция: январь 2007, доступно на сайте www.ukas.com

- DAkkS-DKD-3 Выражение неопределенности измерений при калибровках

- COFRAC документ LAB REF 02, параграф 9.2

- ENAC CEA-ENAC-LC/02 Выражение неопределенности измерений при калибровках, 31-01992/Дополнение 1:2005

# Приложение – Информационное

КАЛИБРОВОЧНЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Доклад совместной рабочей группы BIPM/ILAC

- Предыстория

- После «Нэшвилского заседания» в 2006 году региональных метрологических организаций и ILAC рабочая группа BIPM/ILAC получила ряд комментариев, касающихся предложений по общей терминологии Наилучших Измерительных Возможностей (Best Measurement Capability (BMC)) и Калибровочных и Измерительных Возможностей (Calibration and Measurement Capability (CMC)). Также были получены комментарии относительно ее предложения гармонизировать термин «измерительные возможности» (measurement capability (МС)). Однако некоторые организации, представившие комментарии, преимущественно из региональных метрологических организаций и национальных метрологических институтов (National Metrology Institute (NMI)) высказали пожелание, вернуть термин СМС. Они аргументировали это тем, что этот термин получил широкое признание при использовании для описания, оценивания, распространения и публикации возможностей, приведенных в части базы данных по ключевым сличениям CIPM MRA, касающейся калибровочных и измерительных возможностей. Другие составители комментариев из обеих организаций посчитали, что эти два термина применялись и интерпретировались по-разному в зависимости от установившейся практики или из-за недостаточного или несогласованного понимания. Они посчитали, что это послужило само по себе достаточным обоснованием для гармонизованного определения. Все, однако, согласились с тем, что должна быть продолжена работа по «Нэшвилскому заявлению» («Nashville statement» (NS)).

- Еще одно предложение обсуждалось BIPM и ILAC на двухстороннем заседании, состоявшемся 8 марта 2007 года, когда представители ILAC добровольно решили отказаться от термина ВМС и сосредоточиться на гармонизации термина СМС. Данная тема была представлена на заседании Региональных метрологических организаций (RMO) и Региональных Органов по аккредитации (RAB) 9 марта 2007 года. На заседании RMO/RAB был одобрен текст. Некоторые изменения были внесены на заседании объединенного Комитета Региональных Метрологических Организаций и BIPM (JCRB), состоявшемся 3 мая 2007 года в Йоханнесбурге. Затем 10 мая 2007 года состоялась презентация для Комитета по вопросам аккредитации (Accreditation Issues Committee) ILAC, который одобрил документ. Этот текст был распространен между членами рабочей группы 1 июня в преддверии ее планируемого заседания в рамках конференции Национальной Конференции Метрологических Лабораторий с международным статусом (National Conference of Standards Laboratories International, NCSLI) в Сент-Пол (США) 1 августа 2007 года, так что дальнейшее обсуждение на региональном уровне больше не планировалось. В течение этого периода небольшая рабочая группа разработала «Примечания 5а и 5b», предназначенные для специалистов, работающих в области стандартных образцов.

- Рабочая группа BIPM/ILAC закончила работу над текстом во время заседания в Сент-Поле и представила его для одобрения Генеральной Ассамблее ILAC в октябре 2007 года и Международному Комитету Мер и Весов (CIPM) в ноябре 2007 года. Рабочая группа предложила, что после одобрения текста BIPM и ILAC должны разработать совместное заявление в отношении обсуждаемого вопроса. Было также рекомендовано, что ILAC должна согласовать проект своей текущей политики по оцениванию неопределенности при калибровках таким образом, чтобы учесть рекомендации и выводы рабочей группы. Рабочая группа будет продолжать сотрудничать по другим совместным документам, которые могут включать дополнительное руководство для лабораторий или органов, которые производят стандартные образцы. Другие документы могут включать любые согласованные мероприятия, разработанные в результате опроса ILAC аккредитованных органов в отношении их опыта аккредитации NMI и аналогичного опроса в отношении опыта NMI. Эти документы будут обсуждаться на заседании RMO/RAB в марте 2008 года.

- Определение.

«В контексте CIPM MRA и Соглашения ILAC, и в соответствии с общим заявлением CIPM-ILAC согласовано следующее общее определение:

СМС – это калибровочные и измерительные возможности, доступные потребителям при нормальных условиях:

- как опубликовано в базе данных по ключевым сличениям BIPM (KCDB) в рамках CIPM MRA; или

- как описано в области аккредитации лаборатории, выданной подписантом соглашения ILAC.»

- Примечания, сопровождающие это определение, имеют ключевое значение и предназначены для уточнения вопросов, имеющих непосредственное отношение к определению. Они не предназначены для разъяснения всех содержащихся в определении понятий и связанных с ними вопросов. Тем не менее, они могут получить дальнейшее развитие в текущих проектах документов ILAC, касающихся политики в отношении неопределенности при калибровках или любых других руководствах, которые будут впоследствии разработаны JCRB для утверждения CIPM.

ПРИМЕЧАНИЯ

N1	Понимание термина калибровочные и измерительные (Calibration and Measurement Capability (CMC)), используемого в CIPM MRA и наилучшие измерительные возможности (Best Measurement Capability (BMC)), используемого исторически в отношении неопределенностей, установленным в области аккредитации аккредитованной лаборатории, являются идентичными. Термины ВМС и СМС должны пониматься одинаково и единообразно в соответствующих областях применения.

N2	Измерения и калибровки, охваченные СМС, должны:

- выполняться в соответствии с документированной процедурой и иметь установленный бюджет неопределенности в рамках системы менеджмента NMI или аккредитованной лаборатории;

- выполняться регулярно (в том числе по требованию или по расписанию, разработанному для удобства выполнения измерений в определенное время в течение года) и

- быть доступными для всех потребителей.

N3	Признается способность некоторых NMI предложить «специальные» калибровки с исключительно маленькими неопределенностями при «не нормальных условиях», которые обычно доступны для исследовательских целей или по соображениям национальной политики только небольшому кругу клиентов NMI. Однако на эти калибровки, не в рамках CIPM MRA, не могут распространяться заявление об эквивалентности, составленное JCRB, а также логотип CIPM MRA. Они не должны предлагаться клиентам, которые затем будут их использовать для предоставления со своей стороны регулярных услуг с коммерческой целью. Тем NMI, которые могут предложить услуги с меньшей неопределенностью, чем указано в базе данных по калибровочным и измерительным возможностям в KCDB в рамках CIPM MRA, все же рекомендуется представлять эти возможности для анализа СМС с целью сделать их при необходимости доступными на постоянной основе.

N4	Обычно полное представление неопределенности может быть выполнено четырьмя способами (диапазон, формула, фиксированное значение и матрица). Неопределенности должны всегда соответствовать Руководству по выражению неопределенности в измерениях (GUM) и должны включать составляющие, приведенные в соответствующих протоколах ключевых сличений Консультативных Комитетов CIPM. Они могут быть найдены в отчетах по ключевым или дополнительным сличениям, опубликованным в CIPM MRA KCDB.

N5	Вклады в неопределенность, установленные в сертификате калибровки и обусловленные «поведением» средства измерений потребителя до или после выполнения калибровки или измерений в лаборатории или NMI, а также которые включают неопределенности, возникающие при транспортировке, должны, как правило, исключаться из отчета о неопределенности. Вклады в неопределенность, установленные в сертификате калибровки, включают измеряемые характеристики калибруемого прибора во время его калибровки в NMI или в аккредитованной лаборатории. Правила по установлению неопределенности, представленной в СМС, упреждают эту ситуацию включением согласованных значений для наилучших существующих средств измерений. Это также относится к ситуации, когда один NMI обеспечивает прослеживаемость к SI для другого NMI, каждый раз используя средство измерений, которое является не доступным на коммерческой основе.

N5a	Если NMI распространяют свои СМС потребителям посредством предоставления услуг, таких как калибровки или предоставление опорного значения, то отчет о неопределенности, выдаваемый NMI должен как правило включать факторы, связанные с выполнением методики измерений непосредственно на образце, то есть должны рассматриваться типичные матричные эффекты, взаимные влияния (интерференции) и т.д.. Такой отчет о неопределенности обычно не должен включать вклады, возникающие из-за стабильности или неоднородности материала. Однако, NMI по требованию могут оценить эти эффекты, и в этом случае соответствующая неопределенность должна указываться в сертификате измерений. Так как при определении неопределенности, связанной с установленными СМС, невозможно предвидеть эти эффекты, то неопределенность, представленная в СМС, должна быть основана на анализе присущих методу характеристик для обычных стабильных и однородных образцов.

N5b	Когда NMI распространяют свои СМС потребителям посредством распространения сертифицированных стандартных образцов (CRM) отчет о неопределенности, сопровождающий CRM, и как заявлено в СМС, должен отражать влияние материала (больше всего влияние нестабильности, неоднородности и размер выборки) на неопределенность измерений для каждого сертифицированного значения свойства. Сертификат CRM также должен также предоставлять руководство по предполагаемому применению и ограничениям по использованию материала.

N6	СМС NMI, которые опубликованы в KCDB, обеспечивают уникальный, прошедший взаимную экспертную оценку, прослеживаемый путь к SI или, когда это невозможно, к согласованной и официально утвержденной основе для сравнения или соответствующим эталонам более высокого уровня. Экспертам по оценке аккредитованных лабораторий рекомендуется всегда обращаться к KCDB (http://kcdb.bipm.org) при анализе отчета и бюджета неопределенности лаборатории, чтобы гарантировать, что заявленные неопределенности согласуются с неопределенностями NMI, который обеспечивает прослеживаемость для лаборатории.

N7	Национальные измерительные эталоны, обеспечивающие СМС от NMI или DI либо сами выполняют первичную реализацию SI либо являются прослеживаемыми к тем, которые осуществляют первичную реализацию SI (или, когда это невозможно, к согласованной и официально утвержденной основе для сравнения или соответствующим эталонам более высокого уровня) в других NMI в рамках договоренности CIPM MRA. Другие лаборатории, которые охвачены Cоглашением ILAC (то есть аккредитованы органом по аккредитации, являющимся полноправным членом ILAC) также обеспечивают признанный путь к прослеживаемости к SI посредством ее реализаций в NMI, подписавшими CIPM MRA, отражая взаимодополняющие цели как CIPM MRA, так и Cоглашения ILAC.

N8	Так как различные стороны согласились с тем, что необходимо способствовать использованию представленных в этом документе определений и терминов, то в этом отношении не должно осуществляться никакого принуждения. Мы полагаем, что термины, используемые здесь, являются значительно улучшенными по сравнению с теми, которые использовались ранее, и обеспечивают дополнительное руководство и помощь с целью обеспечения согласованности при их использовании, понимании и практическом внедрении по всему миру. Поэтому мы надеемся, что в скором времени, они получат всеобщее признание и применение.

BIPM/RMO-ILAC/RAB WORKING PARTY

V1 AJW, 17 April 2007.

V2 Changes agreed during the JCRB meeting (Johannesburg) in May 2007. included by AJW1 June 2007. This version was presented to and agreed by the ILAC AIC on 10 May in Vienna.

V3. Including "Note 5". 16 July 2007.

V4 25 July with changes from LM/JMcL/MK.

V5 1 August 2007 agreed during the meeting at St Paul.

V6 Drafted by AJW 07 September 2007as a result of comments received on v5.

Proposed path for endorsement is by:

1. BIPM,

2. JCRB (for recommendation to the CIPM for approval)

3. ILAC General Assembly

4. The CIPM

# Footnotes

Когда используется термин NMI, имеются в виду Назначенные Институты (Designated Institutes. DIs) в рамках структуры CIPM MRA